山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 博兴县东溢特种钢有限公司放射性职业病危害现状评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省滨州市博兴县兴福西工业区 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 丁金全 |  | 联系电话 |  | 13563086852 |
| 项目负责人 | 冯斌 |  | 联系电话 |  | 18660170603 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  | 鲁F20210036 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁F20210042 |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  | 鲁F20210043 |  |
|  | 曲玮 | 助理研究员 |  | 鲁F20210034 |  |
| 项目主要内容： 本报告评价博兴县东溢特种钢有限公司冷轧车间密封放射源工作场所的防护设施；辐射防护管理。评价所涉及的人员主要包括放射工作人员、临近区域的公众等。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 2021年11月10日，山东省职业卫生与职业病防治研究院受博兴县东溢特种钢有限公司委托，使用AT1121对冷轧车间4台测厚仪（241Am密封放射源）进行了放射源表面约5cm和1m处上、下、左、右、前、后方向（注：部分方位由于阻挡无法检测）辐射剂量率的验收检测。 防护设施设置情况： 此放射源属于薄窗型放射源的钢制焊封源，将放射性物质焊封于耐蚀钢壳内，射线从薄窗发射出来，薄窗材料选用不锈钢材料。并设有储源容器及准直器。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 评价结论： （1）博兴县东溢特种钢有限公司辐射源为241Am低能光子源密封源。职业危害因素主要是射线对工作人员及公众的电离辐射影响。 （2）该公司已配备个人防护用品。 （3）该公司配备个人剂量报警仪，可以满足自主放射防护检测及放射事故应急。 （4）委托了有资质的技术服务机构进行了个人剂量监测。 （5）从放射防护角度考虑，博兴县东溢特种钢有限公司密封放射源其屏蔽设计防护水平符合《含密封源仪表的放射卫生防护标准》要求。安全防护措施基本符合《含密封源仪表的放射卫生防护标准》要求。 （6）该公司所检测的冷轧车间密封放射源周围剂量当量率符合《含密封源仪表的卫生防护要求》（GBZ125-2009）中“在距源容器表面1m区域内很少有人停留”的使用场所的要求。 （7）经核算，博兴县东溢特种钢有限公司在最大工作负荷和正常运行条件下，该公司放射工作人员年有效剂量估算值符合本报告提出的年有效剂量管理目标值要求。 （8）该公司对密封放射源工作场所进行划区管理，已采取密封放射源安装场所出入口设置当心电离辐射警示标志但是无中文警示说明及职业病危害告知卡。 （9）该公司未设置放射源暂存库。 （10）公司制定的《辐射工作事故应急预案》，已明确了小组成员名单、职责和联系方式。但预案中未说明如何落实应急物资储备与更新、调用的程序和方法、技术更新、应急经费的落实等的内容；没有正式文件下文成立辐射安全领导小组。已制定了部分放射防护规章制度。 （11）未组织放射工作人员参加辐射安全与放射防护培训，未进行放射工作人员的职业健康查体。 措施建议： （1）博兴县东溢特种钢有限公司应通过建立和严格落实安全操作规程、放射防护规章制度以及加强放射防护管理等措施，避免异常和事故照射的发生。 （2）建议该公司在密封源工作场所增加指令标识，增加中文警示说明，增加职业病危害告知卡，警示说明的内容包括（产品特性、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项以及应急救治措施内容）。 （3）应该按照GBZ125-2009中的要求，源容器外表面应有牢固的标牌并清晰地补充相关内容： （4）对放射工作人员，应该参加辐射安全与防护培训，并取得《放射工作人员证》，持证上岗。 （5）进一步完善《辐射工作事故应急预案》和有关放射防护规章制度。 （6）建设单位应委托取得资质的职业健康检查机构对放射工作人员进行职业健康检查，检查项目应按照规范要求的必检项目进行。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2021年12月22日